ZT-3转子振动模拟台介绍及技术指标

产品简介

本转子振动模拟试验台是一种用来模拟旋转机械振动的试验装置。ZT-1为单跨、ZT-3为三跨转子振动模拟试验台，主要用于在实验室模拟挠性转子轴系的强迫振动和自激振动特性。它能有效地再现大型旋转机械所产生的多种振动现象。通过不同的装备组合，改变转子转速、轴系刚度、质量不平衡、轴承的摩擦或冲击条件以及联轴节的型式来模拟机器的运行状态，由配置的检测仪表来观察和记录其振动特性。因此，本试验台为专门从事振动测试、振动研究及大专院校有关实验室提供了有效而方便的实验手段。

组成及技术指标

1．调速器

本试验台采用直流电动机驱动，电机轴经联轴器直接驱动转子，结构简单、调速范围宽，且平稳可靠。电机额定电流2A，最大输出功率250W。 手动调整调压器输出电压可实现电机0～10000rpm范围的无级调速。

2．试验台台体：

ZT-1：长780mm，宽108mm，高145mm，重量20kg

ZT-3：长1200mm，宽108mm，高145mm，重量45kg

3．转轴、联轴节

转轴直径为Ф9.5mm，最大挠曲不超过0.03mm，沿轴的轴向任何部位均可选作试验中的支承点

ZT-1：配长度 500mm长轴 1根

ZT-3：配长度320mm短轴 3根，另配专用于做油膜振荡实验的500mm长轴一根。

联轴节有刚性联轴节和半挠性联轴节供选用。

4．转子、平衡螺钉

转子有两种规格，可根据实验需要进行组合使用。

转子Ⅰ：Ф76×25mm、（800g）, 转子Ⅱ:Ф76×19mm（600g）

ZT-1配有2只转子，转子Ⅰ、转子Ⅱ各1只

ZT-3配有6只转子，转子Ⅰ、转子Ⅱ 各3只

转子上有凹槽，可在轮盘任意位置安装平衡螺钉，以便做平衡试验。

5．传感器安装

试验台上配有用于安装光电传感器的支架，（轴端贴反光带）可用光电传感器键相。如需用涡流传感器键相，可另配备带有凹槽的轴套。

测绝对振动时，可将速度传感器安装于试验台的轴承座上。配有轴承座ZT-1为2（ZT-3为6只），测相对振动时，可将电涡流传感器安装于涡流传感器支架，配有涡流传感器支架ZT-1为1只，（ZT-3为3只）。

6．实验

除以上基本振动试验装置外，还配有摩擦螺钉支架和油膜振荡试验组件（油膜振荡轴承座、针阀式油杯、油盒），用以完成摩擦和油膜振荡试验。

在基本振动试验中如试验台安装一跨转子，转子径向振动用Ф8涡流传感器测量，每个转子可安装x及y方向各一个测点，测点数随转子数而定。另可安装磁电式振动速度传感器和光电传感器，分别用于轴承振动及转速的测量。 试验临界转速因跨度、转子质量及位置等因素而各异，参考数据如下：使用500mm转轴时，安装两个转子，其一阶临界转速约为2400rpm。

根据试验目的可将试验台组装成几种不同型式。几种基本型式可用于：验证质量不平衡等引起的振动；验证油膜振荡理论；验证自由转子扰动.具体可分为：

柔（挠）性转子动平衡、

刚性转子动平衡、

转子过临界的转速测量、

转子结构形式对临界转速的影响、

柔(挠)性转子的振型、

滑动轴承油膜振荡、

非接触测量轴的径向振动和轴向位移、

轴承座及台体振动测量、

试加重进行单面、双面、多面转子动平衡

用我厂生产的电涡流传感器、磁电式速度传感器、光电传感器以及ZXP-F77型、ZXP-F88型振动分析仪或ZXP-F16D型振动数据采集分析系统等与试验台配套，能完成以上各项实验，并能很方便地绘出以上实验中的波德图、频谱图、趋势分析图、棒图、极坐标图、轴心轨迹图、轴中心线图、层叠图等。

其他基本信息

| 设备厂商 | 南京东大测振仪器厂 |
| --- | --- |
| 联系方式 | 086-25-83361161 |
| 买入时间 |  |
| 买入数量 | 2 |
| 买入价格 |  |